大冶市人民医院

灌注泵等医疗设备

询

价

文

件

采购项目编号：YEG2017001

采   购   人：大冶市人民医院

二○一七年八月

目     录

第一章   询价邀请函	---------------------------------------------2

- 询价项目要求及文件基本格式----------------------7

第一章  询价邀请函

根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购灌注泵等医疗设备一批，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：YEG2017001

二、采购项目名称：大冶市人民医院灌注泵等医疗设备采购项目

三、项目内容及预算：各投标商对以下产品可选报也可全报。

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 预计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌注泵 | 1台 | 20000 |  |
| 2 | 上肢肘踝型关节康复器 | 1台 | 10000 | 带落地支架 |
| 3 | 下肢膝髋型关节康复器 | 2台 | 18000 | 增强型 |
| 4 | 抗酸玻片染色机 | 1台 | 29800 |  |
| 5 | 血型交叉分析仪 | 1台 | 29800 |  |

附：CPM参数：

- 上肢（肘踝型）关节活动范围:踝关节背伸0-30°，跖屈0-60°；肘关节0-115°；下肢（膝髋型）关节活动范围：膝关节0-120°，髋关节0-120°
2、每秒4°以上运动速度，无级调速。躁音小于50分贝，
3、微电脑控制，液晶显示。
4、整机两年免费质保，24小时内故障响应。
5、具有自动复位，超负荷自动反转功能优先考虑。
6、上肢关节康复器带稳固耐用落地支架，并且可拆缷。

抗酸玻片染色机参数：

1、染色区和备染区独立，机器可以连续工作。

2、可分组，要求有8个以上玻片位。

3、采用滴染方式，防止堵孔。至少有一组玻片架可供随时取、放玻片。

4、可以连续染色，不用人工等待。滴液时间可调，染色或脱色时间可调。

5、多位滴液，多维振荡，滴液位可调，以便染液全覆盖。

6、进水次数可调。

7、玻片染色位通过触摸屏显示并一一对应，操作方便。

8、染色步骤及着色进度有显示。

9、玻片静止或混匀可调，振荡次数可调。

10、染色全程透明，可见可控。

11、电压要求：220V/50-60HZ

血型交叉分析仪参数：

1、质量层次：整机原装进口

2、*检测方法学：葡聚糖微柱凝胶免疫检测(原因：该方法稳定性好，孔径均匀，是唯一获得美国FDA认证的标准凝胶卡式方法）

3、检测原理：利用凝胶柱能让单个红细胞通过，而不能让凝集后的红细胞通过的“分子筛”作用，分离凝集与非凝集红细胞，从而分辨阴性与阳性结果

4、*检测项目：血型复查、血型定型、交叉配血、不规则抗体筛查、新生儿溶血、血小板抗体筛查及配型，满足标准化输血科（血库）的工作需求。

5、项目开展方式：所有项目自由组合，同时检测，满足标本的个体化检验需求

6、测试速度：血型检测≥350测试/小时

7、*样本位：≥120个样本位，可一次性将标本上机，实现人机分离

8、样本管：可适应直径10－16mm,高75－100mm的试管直接上机检测

9、样本类型：抗凝全血，1－5％红细胞悬浮液，血清或血浆，压积红细胞均可，需根据实验要求预先选择

10、*进样方式：样本架进样，循环添加，方便临时添加标本

11、凝胶卡容量：一次性上机凝胶卡≥70张，可随时添加

12、凝胶卡保存：不需低温保存

13、急诊检测：具备急诊检测功能

14、加样通道：加样通道≥2个

15、*加样方式：空气置换原理，一次性枪尖加样，杜绝交叉污染

16、液面与凝块检测功能：加样系统有液面与凝块检测功能

17、条码扫描：微柱卡试验前后二次扫描，确保安全

18、孵育系统： 37℃恒温孵育位≥24个，方便开展Cooms试验

19、离心系统：离心时间≤5min，离心卡位≥24张

20、开卡器：至少含四种以上的卡开器，确保每种卡有单独的开卡器

21、成像系统：彩色高像素CCD照相机，高清晰度图像捕捉及识别

22、操作系统：Win XP或Win 7操作系统，全中文软件用户友好软件(菜单驱动屏幕) ，在线帮助屏幕，多种报告能力，中文操作，简单方便

23、LIS连接：双向通讯，项目输入、结果上传自动化完成

四、 供应商资格要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求，在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，具有企业法人营业执照。

2、投标人必须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》。

3、投标人所投设备必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，进口设备需提供《进口医疗器械注册证》。

4、法人代表授权书（原件）。

5、法人授权代表身份证（复印件）。

6、各投标供应商须承诺若其成为成交供应商后，提供生产厂家的产品授权书原件和服务承诺。

五、询价文件的获取

凡有意参加投标者，请于2017年8月16 日起带营业执照、税务登记证、组织机构代码证或社会信用代码证原件或复印件加盖公章到大冶市人民医院医学工程办公室报名，获取询价文件电子版（自带U盘）。

六、询价响应文件送达：

1、 询价响应文件递交的截止时间为2017年8月 22 日上午8时30分（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院医学工程办公室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次询价公告大冶市人民医院（www.dyhos.cn）网上发布。

九、联系方式

采购人：大冶市人民医院          联系人： 罗丽芳

电话  ：0714-8765906          联系地址：大冶市城北开发区东风路25号

大冶市人民医院

2017年8月16日

第二章  采购项目要求

一、采购项目要求：

1、询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

2、成交供应商接到采购人的发货通知后，负责将货物送到采购人指定地点进行安装调试，由采购人根据货物的要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量问题等，成交供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、	如采购人有紧急情况，成交供应商应按采购人要求立即响应。

5、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

6、投标供应商报价：对每包物品询价供应商只能选择一个品牌进行报价，此价包括产品款、应由投标商支付的税款、安装、调试、培训费用、及将产品送至采购人指定地点的运费。

7、服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。

②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门并安装调试）。

③按时按量供货，无延期供货行为发生。

④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。

⑤接受市人民医院监审办动态管理，不得拒绝推诿阻挠

二、询价响应文件的份数、封装和递交

8、 询价响应文件的份数和封装

8.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

9、 询价响应文件的递交

所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院工程办，封口处加盖询价供应商公章。

10、迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

11、询价结果

询价小组在符合询价要求的情况下按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

11.1响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

三、确定成交供应商办法

12、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

四、签订合同

13、成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

五、付款方式：设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同款85%，若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%。

六、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。